ZEISS ULTRA 55热场发射扫描电镜操作规程

- 接通UPS和水箱电源，将水箱控制温度调整到规定温度。拧开氮气阀，调整流量和压力。

- 将主机后面的“MAIN-SWITCH”旋钮拧自“ON”档，推上主机后面的铡刀开关。

- 打开位于主机前面板“STANDBY”黄色按钮的盖子，按下此按钮，此时真空系统开始工作，每一个真空泵按次序接通，“STANDBY”键已点亮。

- 按下绿色“ON”按钮（灯亮），等待主控计算机自动启动，双击计算机桌面上“Smart SEM”图标，程序开始启动，输入用户名及密码登陆主控计算机。

- 在TV模式下确认样品及样品台与极靴的位置。如果要更换样品，移动控制台上的手柄-Z轴，使样品台降到最低位置，如果样品台不对中，可进行样品台初始化。

- 确认真空状态，真空状态栏中：“Gun Vacuum”要优于10-9mbar，“System Vacuum”要优于10-5mbar，此时“Column chamber valve”为“open”状态，否则为“closed”状态。

- 如果要更换样品，在真空状态栏中点击“Vent”键，此时会出现提示：“让你确认是否真的要放气”，如果确认请点击“Yes”，约5分钟后打开Chamber门更换样品。（注意：样品台要降到最低位置，样品高度不得超过30mm。） 更换样品后，缓缓的将Chamber门推进，此时要观察TV模式下屏幕上所显示的样品具体位置，确认样品不会碰到极靴后，在将Chamber门推紧。

- 在“Vacuum”状态栏中点击“Pump”键，样品室开始抽真空，当“System Vacuum”达到约5.00e-005 mbar时，屏幕下标的工具栏中“Vac”由红色指示（×）变成绿色指示（√）标记，代表Vacuum达到指标。

- 点击屏幕下标的工具栏中“Gun”指示，或从toolbar的下拉式菜单中点击“Gun ON”，等待“Gun”的红色指示（×）变成绿色指示（√）标记。

- 点击屏幕下标的工具栏中“EHT”指示，或从toolbar的下拉式菜单中点击“EHT ON”，此时开始加高压，屏幕开始发亮，如果聚焦合适，可以显示样品的图像。

- 点击Camera图标，观察样品在样品室的位置，通过操纵杆调整样品的位置，可平移，上升、下降、旋转、倾斜，并设置合适的加速电压“EHT”、工作距离“WD”，对目标样品表面进行观测。调节键盘上的放大倍数“Magnification”，焦距“Focus”，光阑合轴“Wobble”和“Aperture”，像散“Stigmator”，亮度“Bright”，对比度“Contrast”等旋钮，获得清晰的图像。从“SEM Control”面板“Detectors”下“Singal”栏的下拉式菜单中可切换至所需要的信号模式（高分辨Inlens模式或AsB背散射模式等）。点击“Gun ON”，选择较慢的扫描速度扫描图像，待图像扫描至画面最底端时，按下键盘上的“Freeze”图标，锁住图像。点击鼠标右键选择“Send to”，选择所需文件格式类型，输入文件名后，点击“Save”按钮，则样品的图像被存储在文件中。

- 结束试验，将放大倍数调至最小，样品台降到最低位置，点击屏幕下标的“All”标记选择“EHT off”，“EHT”指示由（√）变成（×），等待降高压结束。

- 调出“Vacuum”菜单，点击“Vent”键，此时会出现提示：“让你确认是否真的要放气”，如果确认请点击“Yes”，约5分钟后打开Chamber门取出样品。

关上Chamber门后点击“Pump”键，使样品室保持真空，等待屏幕下标的工具栏中“Gun”的红色指示（×）变成绿色指示（√）标记。依次关闭“Smart SEM”界面、关闭“EM Server”界面、退出计算机系统、按下主机前面板“STANDBY”黄色按钮、关闭氮气阀门。