板材成形试验机操作规程

板材成形试验机主要用于检测金属薄板的成形性能，能够进行杯突、拉深、扩孔、锥杯、凸耳、拉弯回弹、液压胀形试验以及成形极限曲线的测定。操作步骤如下：

1.  根据材料试样、尺寸的不同需选不同模具，模具装配图参照《北京科技大学Zwick-BUP600试验机各实验模具配件图》进行装配。

2.  开机：控制器→试验机→计算机。控制器需要预热5min，待系统稳定后再进行试验。

3.  软件设定：双击电脑桌面testXpertⅡ图标，进入试验软件，依次点击File→Open→P911-01.zp2→OK→Wizard→Standard（Expanded）→SPC Comounication→NANOB→COM5→SPC ON（变红则证明与机器连接好），再次点击Standred进行参数设定，设定完成后点击Send parameters to SPC。设定压边力的参数时要求压边力以压牢试样为准。在做凸耳、拉深试验时，压边力的设定值是在保证试样不起皱的情况下应尽量取较小数值。

4.  按下“ON”按钮。

5.  放置试样：根据需要使用不同的润滑剂，成形极限试验还需聚乙烯或氯乙烯等薄膜作为固态润滑剂。将试样在模具上放好，同时按↓箭头和公共键盖好上盖。

6.  按绿色开始按钮。若做锥杯、凸耳试验还需提前按下“PUNCH”按钮。

7.  观察试验进程。试验过程中视线不能离开试样，若试样变形达到设定的敏感值而试验机没有自动停止，需手动按下红色停止按钮。

8.  分析试验结果。在BUP600上完成的成形极限试验试样还需进行下一步操作，操作步骤参考《AutoGrid操作指南》进行。

注意事项：更换模具的时候需严格按照装配图来执行；压边力的设定需根据经验设定一个初始值，根据实验结果进行调整，初始值不宜设置过大以免瞬间压力值超过最大力导致停机。