# 热模拟试验机操作规程

- 开机步骤

1.1依次打开配电柜的主机、液压泵、循环水、气泵、桌面的电源开关。

# 1.2启动循环水冷设备开关。

1.3启动主机，按下控制台中部的白色按钮，再按下蓝色的复位按钮。

2.操作步骤

2.1启动操作电脑，打开Quicksim软件，进入编程状态。按具体试验工艺要求（如高温拉伸试验、高温压缩试验、动态CCT试验等）编程。

2.2采用点焊机在试样上焊接热电偶。实验温度低于1250℃时，采用K型热电偶；实验温度高于1250℃时，采用R型热电偶（焊接热电偶丝前，用砂纸打磨一下试验表面焊接部分）。

2.3对事先制备好的试样进行装样，其间要使用空气锤或手动开启液压系统（操作程序：启动“Mechanical”，启动“Run”，旋转嵌入式显示器“Stroke”符号右侧的旋钮使轴向前或向后移动；stroke逆时针转动表示拉，距离拉大，左边的轴向左移动；顺时针转动表示压，距离缩小，左边的轴向右移动）。

2.4试样装卡好后，连接热电偶丝到热电偶接线柱（TC1-TC4）；其中：K型热电偶丝黑色丝接黑色柱，红色丝接红色柱；R型热电偶丝黑色丝接黑色柱，白色丝接红色柱。

2.5检查试样安装无误后，关闭腔门，当试验需要在真空环境中进行时，要开启真空系统；当实验需要氩气保护气氛时， 按Tankfill开始充气，然后再按Tankfill停止，可以充放两次，保证保护气氛纯度。

2.6仔细检查试验程序确保无问题后，单击程序表上部的“启动符号”（闪电状图标），试验开始执行。

2.7在实验过程中注意观察真空室内的情况，当热电偶的裸丝与除试样以外的任何金属部位接触或机器加热过程中热电偶丝脱落时，应迅速按下“Stop”键，停止实验。

2.8实验完毕后，关闭真空系统，对真空腔填充空气，取出试样。

2.9对数据进行处理或存储到相应的目录下。

3.关机步骤

3.1关闭Quicksim软件系统、关闭操作电脑。

3.2关闭循环水设备机组。

3.3按下控制台中部白色按钮关闭主机。

3.4依次关闭配电柜的主机、液压泵、循环水、气泵、桌面的电源开关。